# ORANWASH L/ VL/ THIXOFLEX M

KONDENZAČNÍ HYDROKOMPATIBILNÍ SILIKONY  (POLYSILOXANY) O NÍZKÉ VISKOZITĚ PRO  PRECIZNÍ OTISKY

ISO Spec. 4823 – Type 3 – Low Consistency

ADA Spec. 19 – Type 1 – Low Viscosity

ORANWASH L: fluidní materiál  vyznačující se vysokou tekutostí a hydrokompatibilitou. Je vhodný  pro techniku dvojotisku (Wash-Tecnique). Používá se jako krém na základní otisk (solid).

ORANWASH VL: fluidní materiál  o velmi vysoké tekutosti, Hydrokompatibilní. Je vhodný  pro techniku dvojotisku  (Wash-Tecnique). Používá se jako krém na základní otisk (solid).

THIXOFLEX M: fluidní materiál, tixotropní a hydrokompatibilní. Nestéká, pokud je aplikován přímo na preparace, avšak zachovává si vysokou tekutost.

Dávkování: vytlačte z tuby potřebné množství krému na přiložený blok. Odměřte takové množství prostředku Zhermack Indurent Gel, které odpovídá délce fluida.

V případě, že použijete Zhermack Indurent Liquid, odměřte jednu kapku tvrdicího prostředku pro každý zářez fluida.

Míchání: míchejte energicky lopatkou, potom za účelem odstranění vzduchu, k jehož nahromadění eventuálně došlo, roztírejte po celé délce bloku. Opakujte tuto operaci, dokud nedocílíte stejnorodého zabarvení. Doba ideálního míchání je přibližně 30 sec.

Aplikujte smíchanou hmotu do  otisku lopatkou nebo injekční stříkačkou pro elastomery.  Doba zpracování včetně míchání činí přibližně 1 min. 30 sec.

Vložte do dutiny ústní a počkejte na ztuhnutí, k němuž dojde přibližně ve 3 min. 30 sec.

Dezinfekce otisku: otisk lze ponořit do dezinfekčního roztoku vhodného pro silikony (řiďte se podle pokynů výrobce). Doporučujeme použít Sterigum – Zhermack (glutaraldehyd 0,5 % - benzalconio chlorid 0,5 %) na 10 minut.

Příprava modelů: otisk se odlévá v době pohybující se v rozmezí 30 minut až 72 hodin od ztuhnutí. Pro snížení povrchového napětí a omezení nebezpečí tvorby bublin (při použití materiálů na sádrové bázi) doporučujeme rozprášit na otisk prostředek Tensilab (Zhermack). Materiál je kompatibilní se všemi nejlepšími druhy sádry, která je k dostání na trhu.

Upozornění / Užitečné rady: před provedením  otisku odstraňte z úst veškeré zbytky tekutin důsledným prováděním výplachů a osušením. Uvedené doby se rozumí od zahájení smíchání při teplotě 23 °C. Vysoké teploty nebo předávkování katalyzátoru urychlují ztvrdnutí. Nízké teploty nebo nedostatečné dávkování ztvrdnutí zpomalují. Po použití tvrdicí prostředky pečlivě zavřete. Dávejte pozor, abyste nezašpinili pracovní pláště nebo obleky. Dbejte na to, aby pokožka a oči nepřišly do styku s katalyzátorem; v případě, že dojde náhodně k potřísnění pokožky, omyjte ji velkým množstvím vody a mýdla. V případě, že se katalyzátor dostane do očí, propláchněte je velkým množstvím tekoucí vody a spojte se s lékařem. V případě požití zavolejte ihned lékaře.

Galvanizace: otisky lze postříbřit nebo poměďovat v galvanických lázních.

Uskladnění: poskytuje se 24 měsíční záruka, pokud je výrobek správně uchováván při teplotě pohybující se v rozmezí od 5 do 27 °C.

| Technické údaje | Oranwash L | Oranwash VL | Thixoflex M |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba míchání | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. |
| Doba tuhnutí * | 5 min. | 5 min. | 5 min. 30sec. |
| Celková doba zpracování | 1 min. 30 sec. | 1 min. 30 sec. | 2 min. |
| Deformace v tlaku (min-max) | 2% - 8% | 2% - 8% | 2% - 8% |
| Setrvání v dutině ústní | 3 min. 30 sec. | 3 min. 30 sec. | 3 min. 30 sec. |
| Opětné nabytí pružnosti | > 99% | > 99% | > 99% |
| Dimenzionální stabilita | < 0,7% | < 0,7% | < 0,7% |

*Uvedené doby se rozumí od zahájení míchání při 23OC.